Capabilitatea de măsurare ACUSTICĂ - MĂRIMI CINEMATICE

| Etalonarea sau măsurarea |  |  | Etalonul |  | Intervalul de măsurare |  |  | Incertitudinea extinsa |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mărimea | Aparatul sau artefactul | Echipamentul sau metoda | Denumire 1) | Ruta de trasabilitate | Valoare minima | Valoare maxima | Unităţi | Valoare | Uni-tăţi | Factor de aco-perire |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Nivel de sensibilitate în presiune | Microfon de măsură tip LS1P | Metoda reciprocităţii simplificată în cuploare | EN Grup de microfoane etalon de 1" | SMU | - 28 | - 24 | dB (ref 1V/Pa) | 0,28 | dB | 2 |
| Nivel de sensibilitate în presiune | Microfon de măsură tip LS1P | Metoda excitatorului electrostatic ENCEI 61094-6 | EN Grup de microfoane etalon de 1" | SMU | - 28 | - 24 | dB (ref 1V/Pa) | 0,14 | dB | 2 |
| Nivel de sensibilitate în presiune | Microfon de măsură tip LS2P | Metoda excitatorului electrostatic ENCEI 61094-6 | ER Grup de microfoane etalon de 1/2" | INM | - 40 | - 34 | dB (ref 1V/Pa) | 0,18 | dB | 2 |
| Nivel de presiune acustică | Ureche artificială | CEI303 | ER | PTB |  |  | dB (ref 20 μPa) | 0,3 | dB | 2 |
| Nivel de presiune acustică | Pistonfon | Microfon LS1P etalonat | EN | PTB | 104 | 125 | dB (ref 20 μPa) | 0,2 | dB | 2 |
| Nivel de presiune acustică | Calibrator acustic | Microfon LS1P etalonat | EN | PTB | 74 | 114 | dB (ref 20 μPa) | 0,2 | dB | 2 |
| Nivel de presiune acustică | Audiometru | EN CEI 60645 |  | INM | -10 | 120 | dB (ref 20 μPa) | 0,3 | dB | 2 |
| Nivel de raspuns în presiune | Sonometru | CEI 60651 | ER | INM |  |  | dB (ref 20 μPa) | 0,25 | dB | 2 |
| ## Turaţie | Tahometru Stroboscop | Comparare directă | Etalon de referinţă pentru turaţie | INM | 6 | 40 000 | rot/min | 0,004 funcţie de interval | rot/min | 2 |
| Viteză liniară | Cinemometru de control rutier | Comparare directă | Etalon de referinţă pentru viteză liniară | INM | 30 | 150 | km/h | 0,2 | km/h | 2 |
| Sensibilitate în sarcină a traductoarelor piezoelectrice de acceleraţie | Traductor piezoelectric de acceleraţie | Metoda de comparaţie spate la spate | Etalon de referinţă pentru vibraţii mecanice | DPLA | 0,1 | 1 000 | pC/ms-2 | 2 | % | 2 |